Nome strumentazione

Breve descrizione della strumentazione

FACSMelody™ 3 Laser 9 Colori completo di ACDU,  Cappa e Refrigerator

facilità d’uso: l’alto grado di automazione e le procedure guidate facilitano il raggiungimento di risultati consistenti, senza necessariamente richiedere operatori con alto grado di esperienza;

produttività ed efficienza del laboratorio: la soluzione tecnica adottata garantisce la massima affidabilità del sistema coniugando costi e tempi contenuti con una gestione veloce del flusso di lavoro ed un alto grado di successo nel campo applicativo;

alta prestazione: consente l’identificazione e la separazione di marcatori cellulari a bassa densità, nonchè di cellule rare.

Il sistema assicura risultati riproducibili con protezione dell’operatore e del campione, oltre a consentire la possibilità di separare le cellule in tubi o differenti tipologie di piastre standard

Sono acquisibili fino a 40.000 eventi/secondo su undici parametri (FSC + SSC + 9 fluorescenze), contemporaneamente attivati per Area (AREA) , Altezza (HIGH) ed Ampiezza (WIDTH).

Caratteristiche tecniche specifiche (facoltativo)

Cappa Biosafety di Classe II – Tipo A2,  in grado di garantire l’operatore ed il prodotto, grazie all’opzione  BAKER SterilGARD e3 Classe II prodotta da The Baker Company.

L’allineamento fisso e la tecnologia “cuvette based”, che garantiscono altissime prestazione e massima affidabilità.

11 parametri in contemporanea (9 fluorescenze + 2 parametri fisici), nonchè di montare fino a 3 laser, spazialmente separati, tra 4 differenti sorgenti luminose: Blu 488 nm (20mW),  Rosso 640 nm (40mW), Violetto 405 nm (40mW), Yellow-Green (50mW).La presenza di laser spazialmente separati garantisce un basso rumore di fondo e basse compensazioni

Modalità di sorting : Enrich, Pure, Single

Sorting in tubi da 1,5 ml, 2,0 ml, 5,0 ml.

-Possibilità anche di sorting su piastra da 6, 24, 96, 384 pozzetti, su supporto PCR da 96 pozzetti nonchè su vetrino da microscopio

Procedura automatica del setup e ottimizzazione e monitoraggio dello stream

Ubicazione dello strumento: 4° piano U3 stanza

Per informazioni:  Francesca Mingozzi, 02 64483519

Link tariffario (se esiste)

Ulteriori links (facoltativo)

Elenco pubblicazioni significative (max 5)

BD FACSMelody™ Cell Sorter

Brief equipment description

BD FACSMelody is a cell sorter of the latest generation with fixed alignment and “cuvette based”. BD FACSMelody is able to detect up to 11 parameters simultaneously: 9 fluorescences and 2 physical parameters. It has 3 spatially separate lasers; Blue 488 nm (20mW), Red 640 nm (40mW), Violet 405 nm (40mW).  The Counting chamber is a gel-coupled quartz, to minimize background noise and to ensure maximal sensitivity. It can acquire up to 40,000 events / second on eleven parameters. It is equipped with a BD FACSMelody Reflection optical system and full digital electronics for signal processing and data acquisition.

High performance: A complete system of reagents, software and hardware work together to detect and sort low-density cell markers and rare cells. The system delivers reproducible results, enables sorting into tubes or a range of standard plates and is available with an optional custom class II biological safety cabinet, verified to meet personnel and product protection standards.

Application

BD FACSMelody to help you identify and isolate the cells in your sample, and discover the difference it can make in your research.

Room:

For info:  Francesca Mingozzi,+39 02 64483519

Link tariffario (se esiste)

Significant papers (max 5)